仕　様　確　認　書

商号又は名称

代表者氏名：　　　　　　　　　　　印

|  |  |
| --- | --- |
| 機 器 名 |  |
| メーカー名（製造国） |  |
| 品名・型式 |  |
| 仕様内容 | 提案内容 | 適否 |
| 装置仕様○　機器仕様大気汚染の常時監視に関する事務処理基準(環境省)に基づき、下記事項を含めて、JIS B 7953の規格に基づくこと。（１）測定対象　環境大気中の二酸化窒素、一酸化窒素及び窒素酸化物（２）測定方式　化学発光方式（３）測定範囲　0～1.0ppm（４）繰 返 性　最大目盛値の±2％（５）安 定 性　ゼロドリフト　±2ppb／日かつ±4ppb／週　　　　　　　　スパンドリフト　最大目盛値の±2％／日かつ±4％／週（６）周囲温度　5～40℃（７）電　　源　AC100V（８）記 録 計　瞬時値及び１時間平均値を記録紙に記録できること。（９）出 入 力　環境省「環境大気自動測定機のテレメータ取り合いの共通仕様」に準ずるデジタルテレメータ出入力機能を有すること。○　その他　（１）設置時に県テレメータシステムに接続すること。（２）設置及び測定に必要な付属品（スパンガス、調圧器、ボンベ架台及び標準ガス調製装置を含む）及び消耗品（１年分（記録紙を含む））を装備すること。（３）ラックにはキャスターを装備すること。（４）既存測定機については、設置した測定機の検収後引き取ること。（５）日本語の試験成績書及び取扱説明書を各２部（１部は写し可）提出すること。（６）検収後１年以内に発生した故障の対応・修理は無償で実施すること。（７）設置品の使用方法について実地研修を実施すること。 |  |  |

　　　以上、すべて仕様を満たしていることを確認しました

　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　所　 属：

　　　　　　　　　　　　　　　職氏名：　 　　　　　　　　　　　㊞