仕　様　確　認　書

商号又は名称

代表者氏名：　　　　　　　　　　　印

| 機 器 名 |  |  |
| --- | --- | --- |
| メーカー名 （製造国） |  |  |
| 品名・型式 |  |  |
| 仕様内容 | 提案内容 | 適否 |
| 装置仕様 ○ 機器仕様 大気汚染の常時監視に関する事務処理基準(環境省)に基づき、下記事項を含めて、JIS B 7953の規格に基づくこと。 （１）測定対象 環境大気中の二酸化窒素、一酸化窒素及び窒素酸化物 （２）測定方式 化学発光方式 （３）測定範囲 0～1.0ppm （４）繰 返 性 最大目盛値の±2％ （５）安 定 性 ゼロドリフト ±2ppb／日かつ±4ppb／週 スパンドリフト 最大目盛値の±2％／日かつ±4％／週 （６）周囲温度 5～40℃ （７）電 源 AC100V （８）記 録 計 瞬時値及び１時間平均値を記録紙に記録できること。 （９）出 入 力 環境省「環境大気自動測定機のテレメータ取り合いの共通仕様」に準ずるデジタルテレメータ出入力機能を有すること。 ○ その他 （１）設置時に県テレメータシステムに接続すること。 （２）設置及び測定に必要な付属品（スパンガス、調圧器、ボンベ架台及び標準ガス調製装置を含む）及び消耗品（１年分（記録紙を含む））を装備すること。 （３）ラックにはキャスターを装備すること。 （４）既存測定機については、設置した測定機の検収後引き取ること。 （５）日本語の試験成績書及び取扱説明書を各２部（１部は写し可）提出すること。 （６）検収後１年以内に発生した故障の対応・修理は無償で実施すること。 （７）設置品の使用方法について実地研修を実施すること。 |  |  |

以上、すべて仕様を満たしていることを確認しました

令和　　　年　　　月　　　日

所　 属：

職氏名：　                    　　　　　　　　　　　㊞