仕　様　確　認　書

商号又は名称

代表者氏名：　　　　　　　　　　　印

| 機 器 名 |  |  |
| --- | --- | --- |
| メーカー名 （製造国） |  |  |
| 品名・型式 |  |  |
| 仕様内容 | 提案内容 | 適否 |
| 装置仕様 ○ 機器仕様 大気汚染の常時監視に関する事務処理基準(環境省)に基づき、下記事項を含めて、JIS B 7956の規格に基づくこと。 （１）測定対象 環境大気中の炭化水素 （２）測定方式 ガスクロマトグラフ方 式 （３）測定範囲 0～5/10/20又は 0～5/10/25ppmC （４）繰 返 性 非メタン炭化水素： 最大目盛値の±2％、 メタン：最大目盛値 の±1％ （５）指示誤差 非メタン炭化水素： 最大目盛値の±4％、 メタン：最大目盛値 の±2％ （６）安 定 性 ゼロドリフト 非メ タン炭化水素：最大 目盛値の±2％/日 メタン：最大目盛値 の±1％/日 スパンドリフト 非 メタン炭化水素：最 大目盛値の±3％/日 メタン：最大目盛値 の±2％/日 （７）周囲温度 5～40℃ （８）電 源 AC100V （９）記 録 計 瞬時値及び１時間平 均値を記録紙に記録 できること。 （10）出 入 力 環境省「環境大気自動測定機のテレメータ取り合いの共通仕様」に準ずるデジタルテレメータ出入力機能を有すること。 ○ その他 （１）設置時に県テレメータシステムに接続すること。 （２）設置期限までに１週間程度、設置場所において試験運転を行うこと。 （３）設置及び測定に必要な付属品(水素発生器１式、スパンガス用調圧器１個、スパンガス用ボンベ転倒防止金具及びキャリアガス７ｍ３２本(調圧器２個、ボンベ転倒防止金具付き)を含む。ただし、キャリアガスについては、ガスボンベ２本を切り替えて使用できるように接続すること。)及び消耗品（１年分(記録紙を含む））を装備すること。 （４）ラックにはキャスターを装備すること。 （５）既存測定機については、設置した測定機の検収後引き取ること。 （６）日本語の試験成績書及び取扱説明書を各２部（１部は写し可）提出すること。 （７）検収後１年以内に発生した故障の対応・修理は無償で実施すること。 （８）設置品の使用方法について実地研修を実施すること。 |  |  |

以上、すべて仕様を満たしていることを確認しました

年　　　月　　　日

所　　属：

職氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞