## 明細書
様式１
明 細 書
番号 | 品 名 | メーカー名 | 型 名 | 数量

## 仕様対応表
様式２
仕 様 対 応 表
業者名：
１ 機器
機器名 | 項目 | 仕様・性能 | 可否 | 提案内容 | 適否
本体 | 本体 | 医療機器として薬事法に基づく厚生労働大臣の承認を得ており、過去の使用事例において安全性が確認されている機器であること。
非医療従事者による使用が認められ、簡便かつ速やかに操作ができる機器であること。
出力波形は二相波（バイフェージック）方式除細動器であり、かつ、斬増式のエネルギー出力であること。
日本版救急蘇生ガイドライン2020に対応する機器であること。
常に正常な状態で使用できるためのセルフテスト機能を有し、使用の可否を本体が表示していること。
ＡＥＤ本体にＡＥＤの使用方法と心肺蘇生法をイラストでインストラクションするカラー液晶画面が搭載されており、ＡＥＤの使用方法と心肺蘇生法を音声ガイドと同期してサポートする機能を有すること。
電気ショックが必要と機器が判断した後に電気ショックを行うことが不要な心電図波形に変化した場合、自動的に電気ショックを中止する機能を有すること。
AED本体にある切換スイッチにより、未就学児（小学校入学前）にも対応可能なモードへ切換えができること。
AED本体は-5℃から50℃の環境下で使用可能であり、IEC規格IP66以上の防塵・防水性能を有していること。
長期の使用（５年以上）に耐えうる機器であること。
| 電極パッド | 本体に接続された状態で保管されていること。
成人／小児共用であること。
| その他 | バッテリー、電極パッド、AED遠隔監視端末、キャリングバッグはAED本体と同一メーカーの純正品であること。
バッテリーは待機状態で概ね4年の寿命を有していること。
バッテリー残量を本体に表示するインジケーターなどの機能を有していること。
リモート監視システムによりＡＥＤの状態を集中管理し、エラー発生時や消耗品期限が近くなった際にはメールにて知らせる機能を有すること。監視システムは工事不要で運用できること。
AED内部に保存された救助データーはAED監視システム経由にて取出すことが可能であること。
専用キャリングケース、バッテリー １式、電極パッド ２組、救急セット １式（タオル、ハサミ、蘇生用マウスピース、剃刀、ペーパータオル、手袋等１式）、AED遠隔監視システム、その他、標準的な付属品を備えること。
２ 収納ケース等
機器名 | 項目 | 仕様・性能 | 可否 | 提案内容 | 適否
収納ボックス、収納ケース等 | 収納ボックス（１台） | 庁舎の壁面に設置する形状（前面露出型）であること。
導入するAED本体の設置のために製造されたもので、安全性を有し、賃貸借期間の使用に耐えうるものであること。
専用キャリングケースに入れたまま収納できること。
扉が開かれたとき、または、AEDが取り出された場合、周囲に緊急事態を知らせる警報が鳴ること。
収納ボックスの電源は電池を使用し、別途、電源工事を伴わないものであること。
| 収納ケース（６台） | 各庁舎の既存収納ケースに収納すること。
| その他（２台） | 専用のキャリングケースに入れて、庁舎管理者が指示する場所に設置すること。
３ メンテナンス等
機器名 | 項目 | 仕様・性能 | 可否 | 提案内容 | 適否
本体 | 本体 | 定期交換用消耗品一式（電極パッド、バッテリー等）を交換時期ごとに無償交換すること。
AED使用後に交換が必要となる消耗品（電極パッド等）を無償交換すること。
| その他 | 故障等により機器の使用ができないと判明した場合、連絡に応じ、速やかに修理等を行うこと。
賃貸借期間中、賃貸人を保険契約者とする動産総合保険を、賃貸人の負担により付保すること。
故障・盗難・破損（故意及び使用者の重過失等を除く。）等があった場合、交換・修理等を行うこと。
４ 物件の納入、調整、撤去等
機器名 | 項目 | 仕様・性能 | 可否 | 提案内容 | 適否
納入、撤去等 | 本体 | AEDは、設置場所に直接納入すること。
物件の納入にかかる費用は受注者の負担とし、使用可能な状態で納入すること。
設置完了は契約日から令和６年９月30日までとする。
納入日及び設置箇所については、庁舎管理者と事前に協議を行うこと。
AED納入時に、設置場所の庁舎管理担当職員等に対し、取扱い（日常点検・管理の方法）について説明を行うとともに、必要に応じて講習等を行うこと。
物件の撤去にかかる費用は受注者の負担とし、賃貸借期間終了時の状態で撤去すること。
| その他 | 入札に参加する者は、高度管理医療機器等販売業（貸与業）許可を有する者であること。

## 保守体制表
様式３
保守体制一覧表
障害対応窓口
部署名
所在地
人員体制
（障害対応窓口とは、財産活用推進課や各地方局庁舎からの連絡を一元的に受け付ける部署である。）
| 市町 | 庁舎名 | 保 守 体 制
|  |  | 対応基地 | 所在地 | 平均到着 時間（分） | 人員体制（人）
1 | 西条市 | 愛媛県東予地方局庁舎
2 | 今治市 | 愛媛県東予地方局今治支局庁舎
3 | 松山市 | 愛媛県庁本庁舎本館
4 |  | 愛媛県庁本庁舎第一別館
5 |  | 愛媛県庁本庁舎第一別館 ※第二別館完成後は第二別館に移設
6 |  | 愛媛県庁本庁舎議事堂
7 |  | 愛媛県中予地方局庁舎
8 | 八幡浜市 | 愛媛県南予地方局八幡浜支局庁舎
9 | 宇和島市 | 愛媛県南予地方局庁舎